E棟振動測定　　　　　２００７　１１　２１

はしがき

２００７　１１　２１（水）に、ナガセの振動計をお借りして、やぐらの上や、ターンテーブル、床、などの振動データを

取って以下のような報告書を作りました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舞原　俊憲

今回の加速度計の測定データのモニター画面は、周波数 0.05～20 Hz としました。（しかし 0.5 Hz 以下は仕様

のレンジ外なので、意味はあまりない。）

第０部　振動計測システムについて

１－１．微振動計測器　MMI-06X 　　　特許機器株式会社製　（〒660-0833 尼崎市南初島町 10-133  06-6487-3941）

１－２．加速度計　（センサー部） MG-102S

仕様　　・周波数範囲　　DC～400Hz

・分解能　　　　　0.6 m/s^2

１－３．振動計　（制御部）　　　OSP-06

仕様　　・測定モード　　加速度、速度、変位

・測定範囲　　変位　0.5～100 Hz；　加速度　0.1～400 Hz；　速度　0.4～100 Hz

１－４．感度切替（RANGE-dB）

我々が使用する時は、”80dB” になっていた。　その時は、1mm = 1V (かな？)

第１部　最上階の振動データ

１－１．測定条件

すべての機能はフルに稼働している状態。すなわち、１）建物の空調、２）チェンバーのサーマルコントロール、３）油圧システム、

４）冷却システムなどなど

１－２．　３つの振動計（MG-102S）の特性のチェック。

まず、３つをすべてY軸方向の測定モードにして、特性の違いをチェック

図１．　縦座標 ±0.02 の感度で２０秒間のモニター

（次のページ）

図１を見ると、３つのセンサーの差は全くないことが確認できる。

なお、周波数特性のスペクトル図では、赤（Ch.1）が、Ｘ方向、黄色（Ch.2）がＹ方向、青（Ch.3）がＺ方向を表す。

カーソルは、赤のチャンネルで、周波数 0.500 Hz となっている。

１－３．　X:赤（１）、Y：黄色（２）、Z:青(３）として、記録開始

図２．がＸ，　Ｙ，　Ｚ　の３方向の振動データ

この図をみると、

- X方向の揺れは一見大きそうに見える。特に、４Hz成分が卓越している。信号のモニターで幅が大きいのは、

主にそのためであろう。

２）Z方向も、やや大きな幅でモニター信号が揺れている。主に、２．５ー３Hz成分が効いている。

＊これらの特徴は、前回（１０月末頃）とまったく同じ傾向。

３）ただし、周波数スペクトルで、１Hz以下の領域は、３方向ともほとんど同じ。これは、長時間

モニター画面を見ていても、傾向はおなじ。（３方向のどれかが特に大きなスペクトル値になる

ことはない。）

４）低周波側の、０．５Hz以下の領域で、振幅が増えていくのは、リアルかどうかは不明。

注　加速時計（MG-102S）の仕様では、「周波数範囲： DC--400Hz」とかかれているが、

計測部の振動計（OSP-06）の仕様書には「測定範囲： 変位 0.5--100Hz」と書かれ

ている。

なお、カーソルを 0.5Hz においておくと、変位の数値は、概ね、2-3ミクロンの振幅と

なって記録されている。（X,Y,Z ともにほぼ同じ。）

注２：　後で、研削装置の基礎部のデータなども掲載するが、どれも、すべて、0.5　Hz 以下では、数10～100ミク

ロン台にスペクトルデータには表示されるので、リアルではないことが分かる。

１－４．振動励起に対するダンピングの様子

図３．　X軸に人為的な振動励起を加えて２０秒程度様子を見たもの。

図４．続いて、Z方向の励起の後のデータ

だいたい、どちらも、１０秒以内にもとの状態に復帰している。

第２部　　N2C1300D のターンテーブル上での計測

２－１．　ターンテーブル上での落ち着いた状態

図２－１　普通に落ちついた状態でのデータ

よく見ると、X軸の信号に、２０秒間のうちの２カ所で、やや早い振動数の “ウエーブパケット” が見られる。

時々、Xの信号に、もう少し頻繁にウエーブパケットが入ることもある。次図参照

図２－２．やや頻繁にウエーブパケットが載った例。

しかし、注意深く見ていても、スペクトルには何も増加成分が見えない。（周波数が２０Hz　以上だからかも

しれない。）

推定されることとしては、X軸の "サーボがアクティブ" であるので、微妙な振動の要素を出すのかもしれない。

（実際にこのときはアクティブの状態。）

このウエーブパケット状のノイズ成分は、周波数がかなり高く、従って変位にして、１０nmのオーダーと思われる。

また、0.5～20 Hz付近には影響がないことので、とりあえずは無視する。

図２－３．　ほとんどウエーブパケットがない状態も普通にある。

図２－３

第３部　　E棟建物のデッキ部分の床の上での計測

作業する側のデッキ（チェンバー内）の床にじかにセンサーを置いて測定

図３－１．

第４部　　研削盤の基礎部の床の上での計測

加速度計を３個、N2C1300D の設置床面に置いて計測した場合。

図４－１．

この図のように、E棟のデッキ部分の振動に比べて、Xのウエーブパケット状の信号成分がやや多い。

と言うことは、機械自体がサーボ的にアクティブなので、その影響を受けていると思われる。

参考までに、スペクトルグラフで、カーソルをY軸（上下振動）に合わせ、周波数１．０Hzでモニターしたもの

を、図５－２に示す。

図５－２．研削機設置床　カーソルはY軸で０．５Hzに合わせている。

０．５Hz付近で、３個のセンサーが、ざっと0.2-1.0 ミクロン程度振動しているかのように、スペクトルの

データ画面にでている。１０ミクロンなどのオーダーでは、揺れがあり得ないと思われる静かな場所で、この

ようなデータがモニターされるのは、おそらく、この周波数では電気的なノイズ成分（いわゆる１／ｆ ノイズ）

の影響が加わっているためである。

第５部　　総合判定

６－１．　やぐら最上階の振動は（約１～２０Hz成分に関してのみではあるが）、実際に１ミクロン以上の

揺れが起こっている。

６－２．それに対して、E等の床、研削機設置床、および研削機のターンテーブルの上、などは、基本的には

ほぼ同じ振る舞いで、振動の程度は問題にならないくらい小さい。

６－３．対策など

・やぐらの構造に "有効な" 補強を加えることができるかどうか。

・測定されている振動の程度が、どの程度干渉計の計測に影響を与えるか。（実際にやってみないと

わからない面が多いが。）

・おそらく、やぐらの構造に手を加えるのは現実的ではないと思われるので、むしろ、最上階に置く干渉

計の主要光学系を（必要なら） "除振台（防振台）" に載せると良いかもしれない。