## Slide 1: CIB観測ロケット実験CIBER-2 〜望遠鏡性能評価〜
瀧本 幸司
松浦 周二, 佐野 圭, 児島 智哉, 太田 諒
岩崎 稔広, 檀林 健太, 山田 康博 (関西学院大)
高橋 葵 (総研大), 津村 耕司 (東北大), 他CIBER-2チーム
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学

## Slide 2
背景と目的
赤方偏移した初期天体,再電離期の紫外放射,初代星の水素再結合線(Lyman α)はCIBとして検出可能性を持つ。
「初期密度ゆらぎ〜現在の宇宙構造」の進化過程の解明には進化の中間段階にある「初代天体」がカギ
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
2

## Slide 3
CIB観測ロケット実験 CIBER-2
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
3
フレクシャ
主鏡
副鏡
CIBER-2 望遠鏡BBM

## Slide 4
常温時の結像性能
…要求される光学性能があるか
振動後の結像性能
…振動前後で光学性能が変化しないか
冷却時の結像性能
…冷却前後で光学性能が変化しないか
CIBER-2 望遠鏡BBM性能評価項目
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
4

## Slide 5
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
5
常温時の結像性能
平面鏡
副鏡
主鏡
治具
オート
コリメータ
ベースプレート
望遠鏡システムの結像性能の要求値
・焦点面での像の広がり：
・焦点面での像位置：
・焦点面位置：
これらを検証できるオートコリメータが
必要

## Slide 6
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
6
常温時の結像性能 〜オートコリメータの選定〜
CODE V 光学シミュレーション 一例
光学シミュレーションにより最適なパラメータを決定
例）・F値 ・スポットダイヤグラム(目標値:＜9µm)

## Slide 7
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
7
振動後の結像性能
光学測定のセットアップ … 常温時と同様
・光軸中心位置からの変位
・像の広がり
要求値を満たすか？

## Slide 8
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
8
振動後の結像性能 〜測定結果〜
振動試験前
best focus
振動試験後
best focus
振動前後の像サイズ比較 (50×45 pix)
振動試験前後では像サイズが著しく変化...
望遠鏡フレクシャが動いた？永久降伏か？

## Slide 9
2σ=18.334(μm) 2σ=20.100(μm)
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
9
振動後の結像性能 〜測定結果〜
ボルト締め直し後
best focus
振動試験前
best focus
ピンホール像サイズを
ガウシアンフィットで比較
振動試験前とボルト締め直し後で
像サイズはほとんど変化なし
望遠鏡フレクシャは
永久降伏していない
可能性が高い
ただし像サイズは目標値に達していない

## Slide 10
冷却時の結像性能
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
10
＠名大
・常温から低温まで温度変化した際の
ピンホール像サイズ
エンサークルドエナジー
に大きな変化がないか検証
リレーレンズ
オート
コリメータ
チャンバー
チャンバー
平面鏡
望遠鏡
リレーレンズ
リレーレンズ系
オートコリメータ
・リレーレンズは3軸調整機構付き
冷却中も微調整することで常に像を追跡

## Slide 11
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
11
冷却時の結像性能 〜ピンホール像サイズ〜
ピンホール像サイズの温度変化
200K以下ではPSFサイズの
変化が十分小さいことを実証
293K best focus
200K best focus
160Kbest focus
熱収縮 : 0
熱収縮 : 2.0×10-3
熱収縮 : 2.8×10-3
※80Kに温度を下げた際の
熱収縮：3.7×10-3
3.7×10-3/2.8×10-3＝75.7%に相当
→80Kまで冷却しても変化はないと推測

## Slide 12
12
冷却時の結像性能 〜エンサークルドエナジー〜
Red : 293K
Blue : 160K
冷却前後で結像性能は変化しないことを実証
冷却による変化
(エネルギー損失)
は約1%前後
エンサークルドエナジーの比較
像中心からの距離(µm)
エンサークルドエナジー
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学

## Slide 13
常温時の結像性能
…目標値:＜9µmは実現できていない
→FMでは達成可能
振動後の結像性能
…振動により光学系にズレが生じた
→望遠鏡にかかる振動を減衰させる必要あり
冷却時の結像性能
…冷却前後で光学性能は変化微小!
CIBER-2 望遠鏡BBM性能評価結果
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
13

## Slide 14: ご静聴ありがとうございました
第7回 可視赤外線観測技術ワークショップ＠京都大学
14